Załącznik Nr 3.1 - do SIWZ – Opis parametrów technicznych (uzupełnić i załączyć do oferty- jeżeli dotyczy)

ZADANIE NR 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznch metodą immunofluorymetryczną wraz z dzierżawą  analizatora do ich wykonywania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – obowiązujące w okresie realizacji umowy – odczynników i materiałów zużywalnych dostarczonych przez Wykonawcę do wykonywania oznaczeń autoimmunologicznch metodą immunofluorymetryczną wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania oraz z komputerem, drukarką i stosownym oprogramowaniem.

# Zestawienie parametrów granicznych

Urządzenie:...............................................................................................

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

| CZĘŚĆ I PARAMETRY WYMAGANE dla oznaczeń autoimmunologicznch metodą immunofluorymetryczną |
| --- |
| Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| 1. Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 1996 roku przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunoflorymetryczną z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką oraz UPS. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) | tak |  |
| 2. Analizator przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunoflorymetryczną pozwalający na ilościowe oznaczenie następujących przeciwciał monoswoistych: anty Jo-1 anty PM-Scl anty Scl-70 anty Sm”D” anty U1RNP dsDNA anty MPO anty PR3 anty Rip P anty M2– 50 anty GBM anty CENP | tak |  |
| 3. Po umieszczeniu na pokładzie analizatora próbek badanych i odczynników proces wykonania oznaczenia odbywa się automatycznie | tak |  |
| 4. Wydajność analizatora do wykonywania oznaczeń metodą immunoflorymetryczną minimum 45 oznaczeń / 2,5 godz. | tak |  |
| 5. Automatyczne rozcieńczenie próbki badanej (eliminacja błędu związanego z rozcieńczeniem manualnym) | tak |  |
| 6. Wspólna krzywa standardowa dla wszystkich przeciwciał oznaczanych w klasie IgG | tak |  |
| 7. Odczyty wykonywane z krzywej standardowej, która jest przechowywana w pamięci analizatora przez okres minimum 30 dni | tak |  |
| 8. Kontrola jakości dla każdego oznaczonego parametru oraz kontrola i aktywności koniugatu | tak |  |
| 9. Kontrola jakości w każdym cyklu badawczym | tak |  |
| 10. Analizator wyposażony w detektor głębokości – możliwość wstawiania próbek pierwotnych | tak |  |
| 11. Bogate i przyjazne oprogramowanie | tak |  |
| 12. Odczynniki podstawowe niezbędne do wykonywania oznaczeń pochodzące od jednego producenta | tak |  |
| 13. Wszystkie kontrole i kalibratory zmetrykowane i zwalidowane przez producenta dla oferowanego analizatora | tak |  |
| 14.Przyjazny system konfekcjonowania odczynników, pozwalający na wykonywanie pojedynczych oznaczeń bez zbędnych start odczynnikowych | tak |  |
| 15.Szeroki zakres detekcji (od 0,1 g/l – do 600 g/l) przy odczytach z krzywej standardowej dla oznaczeń w klasie IgG |  |  |
| 16. Program statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej (QC) | tak |  |
| 17. Analizator, wyposażony w czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek badanych, kontrolnych i odczynników | tak |  |
| 18. Możliwość dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych | tak |  |
| 19. Bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie trwania umowy | tak |  |
| 20. Bezpłatna walidacja analizatora raz do roku i po każdej naprawie serwisowej | tak |  |
| 21. Bezpłatna instalacja analizatora | tak |  |
| 22. Bezpłatne szkolenie dotyczące obsługi analizatora zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone | tak |  |
| 23. Dostarczenie podczas instalacji analizatora instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim | tak |  |
| 24. Możliwość dostarczenia odczynników w trybie „pilne” w ciągu 5 dni roboczych | tak |  |
| 25. Możliwość włączenia analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego | tak |  |
| 26. Aktualizacja oprogramowania - w trakcie trwania umowy - na koszt oferenta | tak |  |
| 27. W przypadku awarii analizatora przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych | tak |  |
| 28. Bezpłatne dostarczenie nie ujętych przez oferenta w umowie jakichkolwiek odczynników niezbędnych do wykonywania analiz. | tak |  |
| CZĘŚĆ II - KRYTERIA JAKOŚCIOWE dla oznaczeń autoimmunologicznch metodą immunofluorymetryczną |
| Parametr oceniany | Warunek | Opis parametru |
| 1. Krzywa standardowa: minimum 8 punktowa minimum 6 punktowa minimum 5 punktowa poniżej 5 punktów | 30 punktów 15punktów 5 punktów 0 punktów |  |
| 2. Możliwość wykonania : minimum 10 różnych parametrów minimum 6 różnych parametrów minimum 3 różnych parametrów dla pojedynczej próbki w jednym cyklu badawczym | 30 punktów 15 punktów 5punktów |  |
| 3. Możliwość wykonywania różnych oznaczeń w różnych próbkach badanych w jednym cyklu badawczym | tak – 20 punktów nie – 0 punktów |  |
| 4. Odczynniki dostarczone w postaci gotowej do użycia | tak – 20 punktów nie – 0 punktów |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów wymienionych w część I spowoduje odrzucenie oferty.

Maksymalna ilość  punktów możliwa do uzyskania o ocenie technicznej – 100.

...........................dnia................................                                              ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania  świadczeń

woli w imieniu Oferenta